# XK3190－A12+(E)

称 重 指 示 器

使  用  说  明  书

（1.04版）

上海耀华称重系统有限公司制造

沪制 00000071 号

目    录

第一章  主要参数                              	        2

第二章  外观与连接                            	        3

一. 仪表显示与键盘功能示意图

二. 键盘功能

三. 传感器和仪表的联接

四. 大屏幕与仪表的联接

五. 串行通讯接口与仪表的联接

第三章  仪表标定                              	        6

一．通用标定方法

二．快速标定方法

第四章  操作说明                              	        8

一. 开机及开机自动置零

二. 手动置零 (半自动置零)

三. 除皮功能

四. 计数功能

五. 用户功能设置

六. 大屏幕与仪表的连接、使用

七．串行通信接口

第五章  维护保养及注意事项                              10

第六章  信息提示                                        11

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!

第一章  主要参数

1. 型号：				    XK3190－A12+(E) 称重指示器

2. 准确度：                  3级,n=3000

3. 采样速度：			    10次/秒

4. 传感器灵敏度范围：	    1.5～3mV / V

5. 分度值：			        1/2/5/10/20/50可选

6. 显示：				    6位LCD / LED，6个状态指示

7. 大屏幕显示接口（可选）： 采用串行输出方式，电流环信号,传输距离≤2000米

8. 通讯接口（可选）：	    RS232C；波特率1200/2400/4800/9600可选

9. 使用电源：               免维护铅酸蓄电池 DC6V/4AH

10. 使用温度：	            0～40℃

11. 储运温度：			    -25～55℃

12. 湿度：                  ≤85%RH

仪表特色：

- 高精度A/D转换，可读性达1/30000;

- 调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

- 特殊的软件技术，增强系统的抗振动能力；

- 数字滤波的速度、幅度以及稳定的时间可设置；

- 称重计数功能（单件重量有断电保护）；

- 畜牧秤功能

- 多种背光模式可选；

- 选配RS232通讯口，波特率可选，通讯方式可选；

- 选配20mA电流环大屏幕通讯口；

- 可定制非标改制型品种（可根据客户需求定制）

  - 带kg/lb转换功能的改制型；

  - 带2个定值输出（TTL）功能的改制型；

（3）  带峰值保持的改制型；

第二章   外观与连接

- 仪表显示和键盘功能示意图:

（图2-1） 仪表机壳示意图

| # | 功能 | * | 除皮 | 置零 | 开/关 （A12+E无此键） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（图2-2） 仪表键盘示意图

二. 键盘功能

- 【  #  】: 开机自检时长按此键进入标定模式。

- 【功能 】：在称重状态时，按此键大于5秒，进入用户设置模式。

按此键小于5秒，进入计数状态。

3.  【  *  】：在计数状态时，按此键进入取样样本数输入状态。

4.  【除皮 】：在称重状态时，按此键除皮重。

5.  【置零 】：在称重状态时，按此键重量显示为零。

6.  【开/关 】：在关机状态时，按此键开机，在开机状态，按此键关机。（A12+E无此键）

# 三. 传感器与仪表的联接

1. 传感器的连接采用9芯插头座. 图2-3 标注了各引脚的意义。

2.请使用六芯屏蔽电缆，以确保仪表良好的计量性能。

若现场只有四芯屏蔽电缆，可在9芯传感器接头处短接1脚和2脚，短接6脚和7脚。

显示器端口                    传感器端口

V-   S-          屏蔽          ⑥ V+                        	激励电源＋

⑦ S + 	                        反馈信号＋

①  ②  ③  ④  ⑤ 	① V -          	              激励电源—

⑥  ⑦  ⑧  ⑨          ② S -                        反馈信号—                ⑨ IN+                     	    输入信号＋

V+   S+   IN-  IN+           ⑧ IN -                      	    输入信号—

⑤屏蔽                     	    屏蔽线

(图2-3 )  传感器连接图

若采用四芯屏蔽电缆，请短接V-和S-，V+和S+。若S-和S+未连接，仪表示值可能产生漂移现象。

(图2-4)  仪表与电脑及大屏幕的连接图

# 四. 大屏幕与仪表的联接 (可选功能)

大屏幕信号为20mA恒流的电流环信号，以二进制码串行输出，波特率为600。仪表与大屏幕的连接方法请参照图2-4。

# 五. 串行通讯接口与仪表的联接 (可选功能)

XK3190-A12+（E） 仪表具有RS232串行通讯接口，可与计算机进行通讯。仪表与电脑的连接方法请参照图2-4.

通讯接口采用RS232C，所有数据均为ASCII码。数据格式为1个起始位，8个数据位，1个停止位，无校验。通讯方式分为以下两种:

# (1) 连续方式: 所传送的数据为当前称量（毛重，净重或皮重）。

毛重格式为： ww000.000kg 或 ww000.000lb  净重格式为：wn000.000kg 或 wn000.000lb

皮重格式为： wt000.000kg  或 wt000.000lb

注：以上小数点位置是根据仪表的小数点位置设置确定。

# (2) 指令方式 (命令字均为ASCII字符)：仪表按上位机所发送的指令，执行相应的操作。

命令R		仪表接收命令并发送一次重量数据（格式同连续方式）

命令T		仪表接收命令，仪表去皮（同去皮键），不接收命令，仪表返回CR LF

命令Z		仪表接收命令，仪表置零（同置零键），不接收命令，仪表返回CR LF

第三章     仪表标定

# 一、通用标定方法

开机初始化过程中长按【＃】键直到笔画自检结束，仪表即进入标定状态，显示【d    X 】。按照以下步骤逐步操作，

- 分度值设置：

显示  【d     X 】      按【除皮】键选择1、2、5、10、20、50，按【＃】键确认，自动进入下一参数的设置。按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【d     X 】

显示  【d     1 】

显示  【d     2 】

显示  【d     5 】

显示  【d    10 】

显示  【d    20 】

显示  【d    50 】

显示  【d     1 】

例如在显示【d    5】时，按【＃】键，分度值即设置为5，并自动进入小数点设置状态。

- 小数点设置：

显示  【P     X】	按【除皮】键选择0、1、2、3位小数，按【＃】键确认，自动进入下一个参数的设置。按【除皮】键自动步进循环显示。

显示  【P     0】

显示  【P   0.0】

显示  【P  0.00】

显示  【P 0.000】

显示  【P     0】

例如在显示【P 0.000】时，按【＃】键，小数点即设置为0.000，并自动进入最大秤量设置状态。

- 最大秤量设置：

显示  【FULL     】	   按【除皮】键进入数字输入状态。

显示  【0 0 0 0 0 0】	按【除皮】键，标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步

进加一，直到最大秤量值出现，按【＃】键确认，自动进入下一个参数的设置。

例如显示【0 2 5 0 0 0】 按【＃】键确认，并自动进入零点标定状态。

- 零点标定：

显示    【noLoAd】	秤台上无物，等到稳定标志符▼出现，按【＃】键，零点标定完成，进入量程标定状态。

- 满量程标定：

显示    【AdLoAd】	     在秤台上放置砝码，按【除皮】键进入输入状态。

显示    【0 0 0 0 0 0 】	按【除皮】键，标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【除皮】键标志符▼依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所显示的数字和砝码重量相等，当稳定标志符▼出现时，按【＃】键确认，结束量程标定状态。

显示    【    End】

- 轻触仪表后侧的标定开关按钮键，仪表将保存参数，返回到称重状态。

# 二、快速标定方法

开机初始化过程中长按【＃】键直到笔画自检结束，仪表即进入标定状态，显示【d    X 】。按照以下步骤逐步操作，

# 1. 快速零点标定：

在显示【noLoAd】以前的任何时刻，按【功能】键，保留原来分度值、小数点、最大秤量的参数设置不变，仪表直接进入零点标定状态。等到稳定标志符▼出现，按【置零】键，显示【  End】，表示保留原来满量程标定的参数，轻触仪表后侧的标定开关按钮键，仪表将保存参数，返回到称重状态。

2．直接进入满量程标定状态：

在显示【AdLoAd】以前的任何时刻，按【 * 】键，保留原来分度值、小数点、最大称量的参数设置不变，保留原来的零点参数不变，直接进入满量程标定状态。

第四章  操作说明

# 一. 开机及开机自动置零

1. 接通电源后，仪表进行“000000～999999”的笔划自检，初始化完成后进入称重状态。

2. 开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零；若在设置的置

零范围以外，仪表将报警“Err 3”，提示超出置零范围，此时须去除秤台上重物或调整秤体零位或重新标定、设置。

# 二. 手动置零 (半自动置零)

1. 在称重状态，若空秤时出现偏差，按【置零】键，可以使仪表回零。

2. 显示值偏离零点但仍在置零范围以内时，按【置零】键起作用。否则按【置零】 键不起作用。(此时必须重新标定或设置置零参数)

3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

# 三. 除皮功能

在称重显示状态下，显示重量为正，且稳定时，按【除皮】键可将当前重量作为皮重扣除，此时仪表显示净重为0，净重标志符亮。

# 四. 计数功能

在称重显示状态下，按【功能】键进入计数状态，显示count，放上一定数量的重物，稳定后，按【 * 】键，显示C00000，按【除皮】键对应小三角移动选择位，按【置零】键，小三角对应位加一递增，输入样本数，按【 * 】键，进入计数状态，对应计数状态小三角点亮。按【功能】键返回称重状态。进入计数状态后，显示count，按【 *  】键二次，直接进入计数状态，仪表将按照上次取样结果进行计算显示。（此过程中，出现“ERR 4”表示本次取样失败，仪表保留上次取样结果）

# 五．累计功能

称重状态下，按【 * 】键，仪表累计当前重量，再按一次【 * 】键则返回称重状态；

在零位状态按【 * 】键，可显示当前累计值；在累计状态中，按【功能】键可清零。

注意：每次累计前秤台必须回零！否则不能进行下一次的累计操作。

# 六．畜牧秤功能

1、在称重状态下长按“功能”键进入设置，按*号键切换参数至P14，再按“去皮”选择功能，选择0关闭畜牧秤功能，选择1使用畜牧秤功能，设置完毕后短按“功能”键退出设置。

2、若P14选择畜牧秤功能，在称重状态下短按【#】键执行畜牧秤功能，此时延时一定时间后重量固定显示，同时标志灯全亮。当再次按【#】键或者重量归零时恢复到称重状态（P13是畜牧秤秤滤波强度，可根据实际情况设定）。

# 七．用户功能设置

在称重状态下，按【功能】键大于5秒，进入用户设置模式，用户设置模式有P1~P14十四种参数设置，按【除皮】键进行数值更改，按【*】键选择下一个参数。参数描述如下：

1、P1    x					kg  Lb 转换

x=1:			kg显示

x=2:			Lb显示

2、P2    x					自动关机设置 (A12E型无此功能)

x=1:		    无自动关机功能

x=2:			10分钟

x=3：		    20分钟

x=4：		    30分钟

3、P3     x					波特率设置

x=1:		    9600

x=2:		    4800

x=3:		    2400

x=4:		    1200

4、P4     x					RS232输出净重、毛重选择

x=1:		    输出净重

x=2:		    输出毛重

x=3:		        输出皮重

5、P5   x		  				RS232输出方式选择

x=1:		    不发送（RS232停止）

x=2:		    连续发送

x=3:	 	    稳定时连续发送

x=4:		    命令方式（Z：置零，T：去皮，R：发送一次重量数据）

x=5:		    大屏幕显示

x=6:		    大屏幕和RS232同时使用

6、P6    x			            A12:背光设置	；A12+E:省电功能设置

x=1:		    A12:无背光 				A12+E:无省电功能

x=2:		    A12:自动背光 			A12+E:有省电功能

x=3:		    A12:常亮  				A12+E:无此项

7、P7   	x       				零点跟踪范围

x=1:		    0.5e

x=2:		    1.0e

x=3:		    1.5e

x=4:		    2.0e

x=5:		    2.5e

x=6:		    3.0e

x=7:		    5.0e

x=8:            禁止跟踪

8、P8  	x      				置零键范围

x=1:		    2%FS

x=2:			    4%FS

x=3:			    10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			100%FS

9、P9  	x     				开机零点范围

x=1:			2%FS

x=2:			4%FS

x=3:			10%FS

x=4:			20%FS

x=5:			    100%FS

x=6:			    禁止开机置零

10、P10    x       			数字滤波时间强度

x=1:			快

x=2:			中

x=3:			慢

11、P11   X                  稳定时间

x=1:            快

X=2:            中

X=3             慢

12、P12   X                  稳定幅度

X=1:				低

X=2:            中

X=3            高

13、P13   X                  畜牧秤强度

x=3:            弱

X=4:            中

X=5：           强

X=6：           很强

14、P14   X                  畜牧秤开关

X=0:				关闭畜牧秤功能

X=1:            打开畜牧秤功能

第五章  维护保养及注意事项

一. 为保证仪表显示清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

七. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值2倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

八. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中

若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更

大的损坏。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。

九. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及

保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。

十. 仪表充电说明：

A12+仪表充电时需要先插上交流电，打开仪表后面的船型开关，仪表面板上的绿色交流指示灯亮，仪表即进入充电状态。当开启液晶显示，仪表正常工作时，如果插上交流电，仪表也进入充电状态。充电模式为恒压限流充电。充电时间约为10小时。A12+E仪表充电时需要先插上交流电，打开仪表后面的船型开关，仪表面板上的红色交流指示灯亮，仪表即进入充电状态。注意，A12+E仪表需要开机充电，充电时，LED数码管也会显示重量。充电模式为恒压限流充电。充电时间约为10小时。

第六章  信息提示

错误操作信息提示及对策：

1.   Err 1      表示：满量标定时AD值偏小。（请选择合适秤量的传感器）

2.   Err 2      表示：零点标定时零点超出允许范围。（请检查秤台上是否有重物）

3.   Err 3      表示：开机时零位超出设定范围。（开机时应保持秤台上的重量为零）

4.   Err 4      表示：计数状态，样本取样时，输入样本数为零。

（ERR 4显示1秒后，进入计数工作状态，此时按照上次样本取样的结果工作，重新取样时样本数输入不能为零）

5.   Err 5      表示：标定状态，满量标定时，输入重量数为零。(请输入与秤台上砝码相同的重量数据)

6.   Err 6      表示：计数状态，样本取样时，单件重量小于0.25e。（请重新输入样本数）

7.   bAt-Lo    表示：电池电压不足。 （请尽快充电）

8.   Err7      表示：传感器连线故障,标定加载时AD码负增长。

（请检查传感器信号线是否接反）

警告：用本仪表组装成电子衡器后，在产品上必须要有符合国家有关规定的标识。

公司地址：上海市浦东新区上南路4059号

生产基地：上海市闵行区沈杜路4239号

邮    编：201112

总    机：021—67282800   67282801   67282802  67282863

传    真：021-58860003

网    站：http://www.yaohua.com.cn

信    箱：yh@yaohua.com.cn

销售热线：021--67282832  67282833  67282834  67282835  67282836  67282837 67282839   67282840   67282841   67282842   67282843   67282844

67282845   67282846   67282847   67282849   67282850   67282851

67282852   67282853   67282854   67282855   67282856   67282610

销售传真：  021--67282830  67282831

售后服务电话：400--1683190

021--67282810    67282811    67282812

# Text boxes

通讯接口输出引线与计算机联接必须准确无误，倘若联接错误，将损坏仪表输出端口或计算机

通讯输入端口，甚至严重损坏仪表和计算机及相应的外部设备。进行计算机通讯须具备必要的计算机技术和程序编制能力，须由专业技术人员参与或指导。非专业人员请不要随意联接。

仪表大屏幕输出引线与大屏幕显示器联接必须准确无误，倘若联接错误，将损坏仪表输出端口或损坏大屏幕显示器输入端口，甚至可能严重损坏仪表和大屏幕显示器，要求使用配套的专用联接线。

▲！在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源（关机）！

▲！在插拔大屏幕联接线前，必须先切断仪表和大屏幕电源！

▲！在插拔通讯联接线前，必须先切断仪表和上位机电源！

▲！不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲！在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

▲！传感器与仪表的联接必须可靠，传感器的屏蔽线必须可靠接地。联接线不允许在仪表通电的状态下进行插拔，防止静电损坏仪表或传感器。

▲！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。